基于运动想象的脑-机交互系统技术方案

一、赛事背景与项目整体需求

1.1 应用背景

当前我国老龄化进程持续加速，脑卒中患者数量庞大，多数患者遗留运动功能障碍，对智能康复、辅助移动类设备产生巨大刚性需求。现有智能辅具大多依靠环境感知或用户残存肌力进行控制，无法直接解读大脑主动运动意图，使用自主性与安全性存在明显短板。

运动想象脑机接口（MI-BCI）仅依靠用户想象肢体动作即可生成控制指令，是智能康复设备的核心技术方向。目前该技术从实验室走向实际应用仍存在三大核心技术瓶颈：

第一，日常环境存在电磁干扰与生理噪声，运动想象脑电信号本身微弱、个体差异大，难以实现高鲁棒性、高精度信号解码；

第二，缺乏成熟的异步交互逻辑，无法精准区分用户控制状态与空闲状态，存在使用安全隐患；

第三，传统算法依赖大量训练样本，新用户快速个性化适配、低延迟实时运算的难题尚未解决。

同时，运动想象操作方式因人而异，初学者摸索周期长、上手难度高，严重制约该技术规模化推广。

1.2 赛事核心需求

1. 完成左手运动想象、右手运动想象、静息（空闲）状态三类认知信号的精准分类与实时识别，搭建完整脑电采集、解码、在线交互系统；

2. 实现被试与算法双向适配：通过智能引导方式帮助用户快速掌握运动想象技巧、缩短训练周期；依托算法自适应优化，匹配不同用户脑电特征，提升整体识别准确率；

3. 自行采集不少于20名受试者数据完成模型训练、离线验证与在线演示，保证方案可验证、可复现、可落地；

4. 攻克噪声环境鲁棒解码、控制/空闲状态判别、少样本个性化适配、低延迟实时运算四大技术难题。

1.3 前期基础工作

第一步：利用公开数据集预训练一个模型（因为自行采集到二十个人的数据集不足以训练一个模型）

第二步，自行采集20名被试脑电数据，在已经训练好的基线模型进行微调（微调模型大部分或者全部），作为后续算法迁移、离线验证的基础底座。

二、网页游戏诱导设计 + 标准化实验范式

2.1 网页游戏诱导设计

搭建轻量化网页游戏交互界面，搭配动态动画与精细化文字指令，以游戏化形式完成运动想象引导：

左手想象模块：搭配左手抓握网球动态动画 + 对应操作指令；

右手想象模块：搭配右手书写文字动态动画 + 对应操作指令。

2.2 自研固定实验范式

单试次总时长设置为6秒，采用固定时序流程，同时划定专用脑电特征截取窗口：

1. 0~2s：实验准备阶段；

2. 2s 时刻：视觉提示线索（Cue）弹出；

3. 2~4s：运动想象核心阶段，固定截取2~4s区间脑电作为特征数据（该窗口已通过数据集验证，后续可开展对照实验进一步优化）；

4. 4~6s：试次休息阶段，休息结束后自动进入下一试次循环。

2.3 实验前置流程

被试正式训练开始前，统一开展三轮同流程预实验，预实验任务、时序与正式训练完全一致，同步完成信号校验、状态监测与特征留存：

1. 计算大脑运动皮层各响应通道的ERD数值；

2. 依据ERD指标判断被试是否产生有效运动想象，区分有效控制状态与空闲状态；

3. 搭载单通道脑电注意力实时计算模块，与ERD指标配合完成用户全状态监测；

4. 提取并保存基线模型中贡献率最高的关键特征、通道特征、频域特征，为后续特征比对与模型微调提供基准依据。

三、少样本个性化智能分级训练方案

依托20名被试微调完的通用基线模型，嵌入网页游戏后台，搭建粗颗粒度→细颗粒度两级训练体系，以少量试次实现新用户模型个性化适配，达成用户、算法双向协同优化。

3.1 第一阶段：粗颗粒度游戏训练

1. 游戏设计：基于模型搭建简易网页诱导游戏，界面简洁、任务逻辑简单，降低新手入门难度；

2. 阶段目标：采集用户个体化脑电差异特征；

3. 模型自学习逻辑：将实时采集的个体特征，与基线模型留存的基准特征进行比对分析，完成第一轮模型在线自学习与参数微调。

3.2 第二阶段：细颗粒度闭环游戏训练

1. 模型基底：加载20名被试训练完成的通用基线模型；

2. 游戏交互形式：采用第三人称虚拟机械臂控制交互模式；

3. 机械臂位移调控规则：运动想象总时长为4秒，以1秒作为最小计算单位，统计单秒分类平均准确率；单秒平均准确率达到100%，机械臂抬升1个位移单位，共设置4个位移档位，适配左手、右手、静息三类任务状态；

4. 误差特征提取：单个试次结束后，提取机械臂当前位置与目标位置的偏移误差，作为核心交互特征；

5. 多维融合特征：综合机械臂偏移误差、基线模型固有特征、8~13Hz频段功率特征、个体化最优通道特征，组合形成模型微调输入集。

3.3 分组在线模型微调规则

1. 分组规则：左手、右手、静息三类状态各取1个试次，三者组合为一个模型微调小组；

2. 微调机制：每完成一组实验，系统基于多维融合特征，在线自适应调整、实时矫正分类器参数；

3. 闭环逻辑：分级训练、特征提取、分组微调循环运行，实现新用户少样本快速模型适配。

四、系统整体运行链路

公开数据训练 → 通用模型

20名受试者数据采集 → 微调模型（微调模型大部分或者全部）

→ 新用户三轮前置预实验（状态检测 + 特征标定）

→ 粗颗粒度游戏训练（采集个体特征 + 首轮模型自学习微调）

→ 细颗粒度机械臂闭环交互训练

→ 多维特征提取 + 三类状态试次分组

→ 分组在线实时微调分类器

→ 生成用户专属个性化模型

→ 三类状态实时分类 + 在线交互演示（离线验证、在线演示）

本系统采用“迁移学习（Transfer Learning）+ 少样本个性化适配（Few-shot Adaptation）+ 在线校准（Online Calibration）”的三级优化框架。首先利用公开运动想象数据集学习通用脑电表征，再基于20名受试者自采数据构建通用模型，最后通过少样本在线微调和实时校准实现新用户的快速个体化适配。